1. Основные характеристики и преимущества

- Определяются все компоненты газовой смеси в массовом диапазоне от 1 до 500 а.е.м.

- Анализ газовых проб в режиме реального времени

- Время анализа по всем компонентам:  за 0.1 с.

- Возможен пробоотбор и пробоподготовка.

- Настраиваемое программное обеспечение

- Полностью автоматизированная работа

- вакуумной системы

- калибровки и самодиагностики

- записи и обработки данных

Предусмотрен режим работы по сети (Ethernet, …)

## 2. Назначение

Масс-спектрометры предназначены для контроля технологических процессов и анализа промышленных выбросов в режиме реального времени в металлургии, газовой промышленности, нефтепереработке и нефтехимии, теплоэнергетике и анализе смесей органических веществ и т.д.

Вид климатического исполнения масс-спектрометров УХЛ 1* по ГОСТ 15150.

## Общая схема

МС-200 относится  к  времяпролётным  масс-спектрометрам типа масс-рефлектрон,  принцип  действия  которых основан на разделении ионов по массам (м/е) в зависимости от времени их пролёта в бесполевом пространстве дрейфа.

Анализируемый газ, через систему напуска, подается в камеру анализатора, в которой с помощью турбомолекулярного насоса создается высокий вакуум. В ионизационном промежутке источника ионов осуществляется ионизация молекул исследуемого газа и образование положительно заряженных ионов. Ионизация производится пучком электронов с энергией до 180 эВ, выходящим из электронной пушки. Под действием электрического поля, создаваемого импульсом 1800 В от генератора прямоугольных импульсов, происходит выталкивание  ионов исследуемого  газа  в  пространство дрейфа.

Источник ионов и детектор работают в импульсном синхронном режиме, осуществляя регистрацию ионов как в токовом так и в счётном (с накоплением ионов) режимах, что  позволяет повысить отношение сигнал/шум, и динамический диапазон измерений.

Фокусировка ионных пакетов осуществляется при  помощи  электростатических полей отражателя ионов. Ионные пакеты преобразуются в импульсы электрического тока приемником ионов. В качестве приемника  ионов используется шевронная сборка микроканальных пластин ВЭУ-7. Напряжения и токи, необходимые для работы масс-анализатора, формируют модуль оптики (МО) и модуль генератора (МГ), на которые подаются постоянные напряжения и токи от блока электроники.

Полученные с детектора электрические импульсы усиливаются усилителем-интегратором (УИ) и поступают на модуль обработки спектра (МОС),  где происходит их преобразование в цифровую форму, накопление и первичная обработка. Дальнейшая обработка информации происходит в управляющем компьютере системы управления и отображения данных по заданной программе. Процентный состав анализируемого газа отображается на экране внешнего монитора и передается по сети Ethernet (опционально).

## Основные характеристики масс-спектрометра

4.1. Определяемые компоненты.

Определяемые компоненты: отходящие конвертерные и доменные газы (водород, окислы углерода, азот, кислород, аргон, метан, диоксид серы) и газообразные примеси кислорода дутья (аргон и азот), природный газ (метан, этан, н-бутан, изобутан, пентаны, гексаны, азот, кислород, диоксид углерода).

4.2. Вывод информации.

Информация о газовом анализе выдается на внешний монитор в цифровом и графическом виде. Существует режим панорамного просмотра спектра.

4.3. Управление прибором.

Управление прибором осуществляется встроенным компьютером. Система регистрации позволяет использовать компьютер как полноценный персональный, а программное обеспечение, написанное с использованием пакета LABWIN-IX (данный пакет, разработанный компанией Analog Devise, позволяет генерировать С++ - текст программы; в нем заложена большая библиотека модулей интерфейсов для большого списка приборов), позволяет пользователю, не обладающему знанием  языка C++, вносить программные изменения в соответствии с изменяющимися требованиями к алгоритму управляющей программы.

4.4. Технические характеристики

| Характеристика | Модификация |
| --- | --- |
|  | МС-200 |
| Число измерительных каналов | 16 |
| Диапазон измеряемых масс, а.е.м. | 1(500 |
| Разрешающая способность масс-спектрометров, не менее | 350 |
| Предел детектирования по пику 34О2, %: | 0,002 |
| Предел относительного среднего квадратического отклонения выходного сигнала масс-спек-трометров, %: в диапазоне от 0,00001 до 0,005 % включительно. в диапазоне от 0,005 до 0,1 % включительно. в диапазоне от 0,1 до 1 % включительно. в диапазоне от 1 до 25 % включительно. в диапазоне от 25 до 100 % включительно. | - 5 1,5 0,5 0,1 |
| Минимальное время однократного измерения по всем определяемым компонентам, с, не более | 0,2 |
| Время установления рабочего режима, ч | 1 |
| Размах показаний при измерении объемной доли компонентов за 24 ч непрерывной работы, % | 0,25 |
| Дискретность контроля состава газовых смесей, сек | 0,1 |
| Расход анализируемой газовой смеси, мл/мин. | 0,1(1 |
| Наличие панорамного обзора спектра | + |
| Потребляемая мощность, Вт | 350 |
| Напряжение, В | (220 (-27) |
| Вес, кг | 24 |
| Габаритные размеры, мм | 500х600х400 |
| Подключение к внешним системам | Ethernet (опционально), RS-232, 485, |
| Средняя наработка масс-спектрометров на отказ, ч, не менее | 2500 |
| Средний полный срок службы, лет, не менее | 5 |

## Техническое описание узлов и блоков прибора.

5.1. Масс-спектрометр

Предназначен для ионизации молекул анализируемого газа, ускорения потока ионов, разделения его по массам и регистрации выходных ионных токов.

Основными составными частями масс-спектрометра являются:

1) Масс-анализатор

2) Вакуумная система

3) Система обработки спектра

4) Система напуска и калибровки

5.2. Масс-анализатор.

Основными составными частями масс-анализатора являются:

1) Корпус

2) Блок источника ионов

3) Блок отражателя

4) Блок детектора

5) Нагреватель   (опционально)

6. Отображение и запись информации

### МС-200 работает в автоматическом режиме под управлением встроенного или внешнего компьютера в зависимости от исполнения.

### Отображение информации (площадей регистрируемых ионных  пиков или процентного состава определяемых компонентов) на экране монитора происходит в режиме реального времени в графическом и табличном виде. Осуществляется протоколирование данных и создание архива результатов анализа. Система регистрации позволяет использовать компьютер как полноценный персональный, а программное обеспечение, написанное с использованием пакета LABWIN-IX (данный пакет, разработанный компанией Analog Devise, позволяет генерировать С++ - текст программы; в нем заложена широкая библиотека модулей интерфейсов для большого списка приборов), позволяет пользователю, не обладающему знанием  языка C++, вносить программные изменения в соответствии с изменяющимися требованиями к алгоритму управляющей программы.

Рис. 1. Окно рабочей программы масс-спектрального газоанализатора МС-200.

Панорамный обзор спектра.

### Приведённое на рисунке 1 окно Scope позволяет интерпретировать входной сигнал в режиме осциллографа, выделять с помощью маркеров участки спектра и анализировать до 16 интегральных значений (величин ионного тока) выделенных участков спектра.

Рис. 2. Окно рабочей программы. Графический режим.

### Окно Graf  (рисунок 2) позволяет выводить информацию о процентном составе анализируемой газовой смеси в виде графиков с учётом или без учёта фона.

### Оператор может редактировать параметры и настройки прибора, не прерывая при этом работы основной программы.

### Программный пакет обеспечивает как автономную работу масс-спектрометра с отображением результатов анализа на мониторе, подключённом к встроенному компьютеру, так и связь с внешними локальными сетями (Ethernet и др).

### Математическое обеспечение позволяет производить последующую обработку данных газового анализа.

Рис. 3. Калибровочная матрица.

### Калибровка масс-спектрометра производится при подаче на вход эталонных газовых смесей с определенным, точно известным составом. Состав калибровочных смесей определяется исходя из конкретной задачи, на которую должен быть настроен прибор.

### Калибровочная матрица газового анализа для контроля технологических процессов состоит из относительных коэффициентов чувствительности масс-спектрометра к исследуемым газам (диагональные элементы) и коэффициентов, учитывающих их взаимное влияние (недиагональные элементы). Элементы выше диагонали – это коэффициенты вкладов от осколков тяжелых компонентов в легкие, элементы ниже диагонали – это учёт радиотехнических искажений и вкладов от легких компонентов в тяжелые (процесс окисления).

### Масс-спектральный газоанализатор МС-200 применяется для создания стационарных газоаналитических комплексов и комплектуется системой отбора и подготовки газовых проб, конфигурация которой зависит от требований конкретной газовой задачи.

Газоаналитический комплекс обеспечивает:

- Непрерывный или дискретный контроль газовых проб.

- Подвод газовой пробы в масс-анализатор и определение её объемного процентного состава или величин ионных токов.

- Полную диагностику работы с отражением состояния комплекса на мнемосхеме и управляющем компьютере.

- Передачу данных о составе газовой фазы в технологический отдел и в систему АСУ.

- Создание архива данных.