# УСТРОЙСТВО МАСС-СПЕКТРОМЕТРА МС-800

)

# ВРЕМЯПРОЛЕТНЫЙ МАСС-СПЕКТРОМЕТР  ДЛЯ ИЗОТОПНОГО АНАЛИЗА

# Времяпролётный масс-спектрометр МС-800 предназначен для изотопного анализа водородно-гелиевых и тритийсодержащих газовых смесей, присутствующих в термоядерных реакторах и реакторах, работающих на тяжелой воде.

В приборе  были применены два новых режима: режим повышенной чувствительности, позволяющий обнаруживать газы, парциальное давление которых составляет 10-12 мм. рт. ст.; и режим высокого разрешения, который позволил разделить дуплеты 3He- T, HD-H3, 3He-HD и отделить 4He от неразрешенного триплета D2-H2D-HT.

# В качестве тестовой смеси использовалась смесь 4He-D2.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

| Характеристики |  |
| --- | --- |
| Количество регистрируемых масс | 80 |
| Количество определяемых компонентов газовой смеси | 16 |
| Разрешающая способность масс-спектрометра | 650 |
| Диапазон измеряемых масс, а.е.м. | 0 ( 20 |
| Порог обнаружения, мм рт ст | 1х10-12 |
| Время анализа (сек), не более | 0,25 |
| Время выхода на рабочий режим, час | 1 |
| Наличие панорамного обзора спектра | есть |
| Потребляемая мощность, Вт | 60 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Масса, кг | 54 |
| Габаритные размеры, мм | 600х450х840 |

ПРИМЕРЫ МАСС-СПЕКТРОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ ПРИБОРА

|  | Пример детектирования малых кон-центраций в режиме высокой чувст-вительности (HD - 5*10-12 мм рт ст.) |
| --- | --- |

|  | Визуализация масс-спектра газовой смеси 4He - D2. |
| --- | --- |

|  | Режим высокого разрешения. Смесь He-52%, D2-48% |
| --- | --- |

|  | 4He в присутствии фонового D2. |
| --- | --- |

# На специально разработанной и изготовленной установке изготовления смесей были изготовлены и проанализированы в динамическом режиме смеси.

# смесь 4He - D2. В обычном режиме

# 4He - D2. в режиме насыщения гелием внутренних поверхностей установки.

# На приборе был проведен контрольные замер смеси, соответствующей предполагаемым продуктам  реакции смеси 3He - HD

# Text boxes

Блоки управления масс-спектром

Масс-анализатор (ионная оптика)

Масс-анализатор (ионная оптика